## Σχόλια Διαβούλευσης
Άρθρο | Κωδικός Σχολίου | Σχολιαστής | Ημερομηνία Υποβολής | Σχόλιο
Άρθρο 01 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠOΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT)» | 149 | Βλάχου Αναστασία Άννα | 2017-06-28 07:03:02 | Σχετικά με τον συνοδό αναγκαίο εξοπλισμό και συγκεκριμένα για τα είδη: -Αυτόματη εστία παρασκευής ραδιοφαρμάκων -Σύστημα μέτρησης ενεργότητας δόσης (Dose Callibrator) -Σύστημα αυτόματης κατανομής ραδιενεργών δόσεων -Σύστημα αυτόματης έγχυσης ραδιενεργών δόσεων τα οποία άπτονται της προετοιμασίας των δόσεων ραδιοφαρμάκου-FDG και είναι εξαιρετικά σημαντικά για ακτινοπροστασία του εμπλεκόμενου προσωπικού αλλά και την ακρίβεια των δόσεων που χορηγούνται στους ασθενείς, παρακαλούμε όπως λάβετε υπ΄όψιν σας τις κάτωθι παρατηρήσεις. Διατίθενται πλέον συστήματα στην αγορά τα οποία εμπεριέχουν-ενσωματώνουν περισσότερα του ενός από τα παραπάνω αναφερόμενα και τα οποία εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ακτινοπροστασία τόσο κατά την κατάτμηση της δόσης όσο και κατά την χορήγηση της, καλύτερη λειτουργικότητα -μεγαλύτερη ευκολία στην χρήση, ακρίβεια στην χορήγηση με πρακτικά μηδενική εναπομείνασα ποσότητα ραδιοφαρμάκου στα τμήματα που συνδέονται με τον ασθενή και πληρέστερη τεκμηρίωση των διαδικασιών (στοιχεία batch ραδιοφαρμάκου, στοιχεία ασθενών, στοιχεία δόσεων, στοιχεία χρηστών , καταγραφή χρόνων κλπ)σε σχέση με τα χωριστά συστήματα που περιγράφονται. Τέτοια συστήματα τα οποία ενσωματώνουν το σύστημα μέτρησης ενεργότητας δόσης (Dose Callibrator) , το σύστημα αυτόματης κατανομής ραδιενεργών δόσεων και το σύστημα αυτόματης έγχυσης ραδιενεργών δόσεων λειτουργούν ήδη με επιτυχία σε δύο Νοσοκομεία στην Ελλάδα (Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης και Νοσοκομείο Παίδων Αγ. Σοφία). Σε περίπτωση δε χρήσης τέτοιου συστήματος δεν απαιτείται και η αγορά της αυτόματης εστίας παρασκευής ραδιοφαρμάκων, η οποία όχι μόνον αποτελεί μια ιδιαίτερα δαπανηρή λύση για οποιοδήποτε Νοσοκομείο αλλά και γενικότερα προσθέτει πολυπλοκότητα στην όλη εγκατάσταση του θερμού εργαστηρίου (Hot Lab) λόγω πολύ μεγάλου βάρους, όγκου, απαιτήσεων ύψους κλπ. Στις περιπτώσεις των Νοσοκομείων που χρησιμοποιούν το παραπάνω αυτόματο σύστημα που ενσωματώνει Dose Calibrator,σύστημα κατάτμησης και σύστημα έγχυσης της δόσης, η πολύ ακριβή , βαριά και ογκώδης εστία έχει αντικατασταθεί από την λύση ενός συστήματος L-block (ειδική θωράκιση για χρήση πάνω σε πάγκο)και ενός ακόμη Dose Calibrator που λειτουργεί ως σύστημα backup σε εξαιρετική περίπτωση που για τεχνικούς ή άλλους λόγους , δεν μπορεί να γίνει χρήση του αυτόματου συστήματος. Το σύνολο αυτής της λύσης-διαμόρφωσης του θερμού εργαστηρίου και της σχετικής διαδικασίας κατάτμησης-χορήγησης της δόσης έχει ήδη αδειοδοτηθεί από την ΕΕΑΕ και λειτουργεί επιτυχώς σε κάθε περίπτωση στα δύο προαναφερθέντα νοσοκομεία. Επομένως προτείνουμε η διαμόρφωση της πιο πάνω σύνθεσης συνοδού αναγκαίου εξοπλισμού να είναι η εξής: -Αυτόματος τροχήλατος κατατμητής και εγχυτής δόσεων F-18 FDG με ενσωματωμένο μετρητή δόσεων σε ενιαία μονάδα, ελεγχόμενος από Η/Υ και κατάλληλα θωρακισμένος. Να περιγραφεί αναλυτικά. Να δοθούν στοιχεία για την ακτινοπροστασία και την λειτουργικότητα που παρέχει και να αξιολογηθεί από το Νοσοκομείο. -L-block με μολυβδύαλο κατάλληλης θωράκισης για PET, για χειρισμό F-18 FDG για χειροκίνητη κατάτμηση δόσης από το μητρικό φιαλίδιο σε περίπτωση ανάγκης. -Ανεξάρτητος μετρητής δόσεων (Dose Calibrator) κατάλληλος για F-18 FDG, για χρήση σε περίπτωση ανάγκης. ΕΠΙΠΛΕΟΝ των πιο πάνω προτείνουμε να συμπεριληφθούν στον Συνοδό αναγκαίο εξοπλισμό και κάποια ακτινοπροστατευτικά εξαρτήματα και μετρητικά συστήματα ακτινοβολίας που είναι απολύτως αναγκαία για την λειτουργία του τμήματος PET/CT και παρά το μικρό του κόστος , αν δεν συμπεριληφθούν ενδέχεται να δημιουργήσουν ζητήματα κατά την φάση τελικής λειτουργίας και αδειοδότησης του τμήματος από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Τέτοια είναι: -Kάδοι απόρριψης ραδιενεργών καταλοίπων F-18 FDG , κατάλληλα θωρακισμένοι. - Θωρακισμένες καλύπτρες για σύριγγες των 2-3ml και των 5ml, κατάλληλες για F-18 FDG. -Λαβίδες διαφόρων τύπων και μηκών για το χειρισμό των φιαλιδίων FDG, με εξάρτημα προστασίας του χεριού του χρήστη. -Φορητός ανιχνευτής ακτινοβολίας χώρου (survey meter) κατάλληλος για ανίχνευση γ και β ακτινοβολίας (κατ’ ελάχιστο σε μονάδες μSv/h). -Ατομικά ηλεκτρονικά δοσίμετρα προσωπικού, άμεσης ανάγνωσης, κατάλληλα για μέτρηση γ΄ και β΄ ακτινοβολίας .
Άρθρο 01 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠOΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT)» | 151 | ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 2017-06-28 11:32:55 | Η εταιρεία ΦΙΛΙΠΣ Ελλάς ΑΕΒΕ έχει να παρατηρήσει τα ακόλουθα αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί για το Είδος: Σύστημα Τομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίων με ενσωματωμένο σύστημα υπολογιστικής τομογραφίας (PET-CT): • Σε ότι αφορά στην παράγραφο για το σύστημα Αξονικού τομογράφου, Σύστημα CT – Γενικά και συγκεκριμένα τις απαιτήσεις για Αριθμός τομών ≥64 καθώς και Συνολικό πάχος ανιχνευτών, στον άξονα z, mm Να αναφερθεί προς αξιολόγηση. Ο ζητούμενος αριθμός των τομών ενός αξονικού τομογράφου, χωρίς να καθορίζεται αν ο αριθμός αυτός ζητείται στην λήψη ή την ανασύνθεση εικόνων, αν ζητείται ταυτόχρονα σε κάθε πλήρη περιστροφή κλπ., δεν μπορεί να αποτελέσει στοιχείο ικανό να χαρακτηρίσει ένα σύστημα Αξονικής τομογραφίας. Πολύ περισσότερο όταν δεν καθορίζεται συνδυαστικά το ελάχιστο αποδεκτό πάχος της ανιχνευτικής σειράς αλλά απλά ζητείται μόνο να αναφερθεί. Ο ανωτέρω συνδυασμός των δύο αυτών προδιαγραφών μπορεί να καλυφθεί και από ένα σύστημα 16 ή και λιγότερων τομών, το οποίο μπορεί να ανασυνθέσει 64 τομές. Συνεπώς η απαίτηση για 64 τομές και η μη απαίτηση για ελάχιστο πλάτος ανιχνευτικής σειράς δεν μπορούν να αποτελέσουν αξιόπιστα στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών ικανά να προδιαγράψουν ένα σύστημα 64 ανιχνευτών. Προτείνουμε Αριθμός τομών, με χρήση τουλάχιστον 64 ανιχνευτικών σειρών κατά μήκος του άξονα z, ≥64 Για συστήματα Αξονικών τομογράφων 64 τομών (ΤΥΠΟΣ Α) υπάρχουν εγκεκριμένες προδιαγραφές από την ΕΠΥ, με τις οποίες έχουν διενεργηθεί δεκάδες δημόσιοι διαγωνισμοί τα τελευταία χρόνια. Προτείνουμε να συμπεριληφθούν αυτές οι προδιαγραφές για τις αντίστοιχες ενότητες του συστήματος Αξονικού τομογράφου. • Σύστημα CT – Γενικά • Ανασύνθεση εικόνας • Απόδοση συστήματος CT • Ακτινολογική Λυχνία • Γεννήτρια ακτίνων Χ • Gantry • Εξεταστική τράπεζα • Για την ακτινολογική λυχνία, που θεωρείται καθοριστικό στοιχείο για την απόδοση ενός Αξονικού τομογράφου, δεν ζητούνται προδιαγραφές αφού σε όλες τις παραγράφους για τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ζητείται απλά «Να αναφερθεί προς αξιολόγηση». Προτείνουμε να τεθούν προδιαγραφές σύμφωνα με τον Αξονικό τομογράφο 64 τομών Τύπο Α. • Στην Ενότητα Gantry ζητείται, Ωφέλιμο άνοιγμα Gantry ≥70 αλλά και Δυνατότητα big board Gantry Ναι, να αναφερθεί προς αξιολόγηση. Θεωρούμε πως εκ παραδρομής έχει αναφερθεί ο όρος big board, αντί του Big bore. Η εταιρεία μας δεν διαθέτει σύστημα PET το οποίο να συμπεριλαμβάνει Αξονικό big bore, ο οποίος χρησιμοποιείται στον σχεδιασμό ακτινοθεραπείας. Προτείνουμε Δυνατότητα big bore Gantry. Επιθυμητό, να αναφερθεί προς αξιολόγηση. • Ομοιώματα ποιοτικού ελέγχου (Phantom) για το CT Να αναφερθεί προς αξιολόγηση Προτείνουμε • Ομοιώματα ποιοτικού ελέγχου (Phantom) για το CT Ναι, Να αναφερθεί προς αξιολόγηση Παραμένουμε στη διάθεσή σας.
Άρθρο 01 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠOΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT)» | 152 | GE HEALTHCARE | 2017-06-29 09:16:01 | Η εταιρεία GE HEALTHCARE AE υποβάλλει τα σχόλιά της επί των Τεχνικών Προδιαγραφών του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠOΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) Δεδομένου ότι το σύστημα που περιγράφεται από τις προδιαγραφές αναφέρεται σε σύστημα ποζιτρονικής τομογραφίας με κρύσταλλο με βάση το Λουτέσιο και ενσωματωμένο αξονικό τομογράφο 64 τομών, είναι προφανές ότι το σύστημα αυτό θα πρέπει να έιναι ικανό να μπορεί να πραγματοποιεί και καρδιολογικές εξετάσεις με την χρήση των κατάλληλων ραδιοφαρμάκων αφού αφενός το Λουτέτσιο (LSO, κλπ) είναι ο πιο κατάλληλος κρύσταλλος για καρδιολογικές μελέτες λόγω του μικρού νεκρού χρόνου απόκρισης και του υψηλού δείκτη παραγωγής φωτός, αφετέρου οι αξονικοί τομογράφοι με 64 τομές και άνω ενδείκνυται κυρίως για εξετάσεις καρδιας. Επομένως μπορεί αυτή την στιγμή στον Ελλαδικό χώρο να μην πραγματοποιείθται αυτή η εξέταση στα PET/CT, όμως δεν παύει να αποτελεί μία εξέταση που λόγω της αύξησης των αγγειακών νοσημάτων και της ανάγκης εγκαιρης πρόγνωσης της νόσου ήδη πραγματοποιείται στο έξωτερικό σε μεγάλη κλίμακα και θα πρέπει να είναι σε θέση και τα συστήματα που θα βρίσκονται στον Ελλαδικό χώρο να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτήν την ανάγκη. Σημαντικό λοιπόν να μπορεί να έχει ο αξονικός τομογράφος τουλάχιστον 64 τομές, όμως θα πρέπει και τα στοιχεία του να είναι τέτοια που η εικόνα που θα δημιουργηθεί να είναι τέτοιας ποιότητας που να μπορέι να γίνει σωστή διάγνωση. Επομένως λόγω των μικρών δομών της καρδιάς θα πρέπει η γεννήτρια να έχει μεγάλη απόδοση δηλ. τα μέγισταmA να είναι υψηλα, ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί το συτημα στις ανάγκες τόσο της εξέτσης όσο και του ασθενή. Άλλωστε τα 340 mA είναι της τάξης των 16 τομών και μάλιστα όχι των μεγάλων συστημάτων των εταιρίων, το ίδιο ισχύει και για την γεννήτρια. Σήμερα εξαιτίας των αναγκών των καρδιολογικών εξετάσεων αλλά και άλλων εξειδικευμέων εξετάσεων που πραγματοποιούνται με αξονικούς τομογράφους 64 τομων και άνω, η γεννήτρια έιναι της τάξης τουλάχιστον των 70kW και 600mA. Για αυτό το λόγο θα παρακαλούσαμε να αλλάξουν οι παρακάτω προδιαγραφές: Παράγραφος: Γεννήτρια ακτίνων Χ • Η τεχν. προδιαγραφή «Μέγστη ισχύς, kW. Απάιτηση ≥50» να αλλάξει σε «Μέγστη ισχύς, kW. Απάιτηση ≥60» και • Η τεχν. προδιαγραφή «Εύρος, mA . Απαίτηση τουλάχιστον 40-340» να αλλάξει σε «Εύρος, mA Απαίτηση τουλάχιστον 20-600»
Άρθρο 01 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠOΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT)» | 153 | Καρβώνης Αντώνιος | 2017-06-29 09:24:18 | Καλή σας ημέρα Η εταιρία ΚΑΡΒΩΝΗΣ ΑΝΤ.&amp; Σια ΕΕ εχει να προτείνει τα παρακάτω : ΕΠΥ Επιτοίχιο μεταβαλλόμενο σύστημα laser για σχεδιασμό ακτινοθεραπευτικού πλάνου Πρόταση μας Σύστημα τριών (3) lasers ερυθρού χρώματος εκ των οποίων ένα τουλάχιστον (αυτό της οροφης) να είναι προβολής κινούμενης γραμμής , μετα Η/Υ και λογισμικού για την ανάγκες της ακτινοθεραπευτικής εξομοίωσης με το PET/CT ΕΠΥ Ομοιώματα ποιοτικού ελέγχου (Phantom) για το PET Πρόταση μας Τουλάχιστον αυτά που απαιτούνται για τους ποσοτικούς προσδιορισμούς σύμφωνα με το ΝΕΜΑ NU2-2007 η με το IEC 616751 . Θα συνοδεύονται από κατάλληλο ανεξάρτητο λογισμικό για αυτόματη επεξεργασία/ανάλυση των εικόνων για μετρήσεις Uniformity , accuracy , spatial resolution, contrast Slice thickness, pixel size , Attenuation correction τουλάχιστον ΕΠΥ Ομοιώματα ποιoτικού ελέγχου (Phantom) για το CT Πρόταση μας Κυλινδρικό ομοίωμα (phantom) ποιοτικού ελέγχου για το CT τύπου CATPHAN® η ισοδύναμο . Θα συνοδεύονται από κατάλληλο ανεξάρτητο λογισμικό για αυτόματη επεξεργασία/ανάλυση των εικόνων για μετρήσεις Noise, SNR, Uniformity , Slice thickness and profile , High and low contrast resolution , Spatial resolution , Slice position , τουλάχιστον . ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΥ Αυτόματη εστία παρασκευής ραδιοφαρμάκων Πρόταση μας Απαγωγός Θωρακισμένη Εστία Εργασίας 1.Eπιδαπέδια , με δυνατότητες manual και αυτόματης ετοιμασίας θωρακισμένων συρίγγων των 5cc και 10cc με το ραδιοφάρμακο FDG 2.Να διαθέτει θάλαμο εργασίας με θωράκιση 30mm Pb τουλάχιστον στο μπροστινό τμήμα που αφορά τον χειριστή και στις υπόλοιπες πλευρές του 3.Να περιλαμβάνει σύστημα αερισμού καθετής νηματικής ροής (vertical laminar flow) υψηλης ποιοτητας , με ταξινόμηση GMP grade Α, με ηλεκτρονικο ελεγχο της κατακορυφης ταχυτητας ροης αερα. 4.Να διαθέτει επιφάνεια εργασίας πλάτους 70cm τουλάχιστον για άνεση και δυνατότητα τοποθέτησης βοηθητικών συσκευών. 5. Να διαθέτει μεγάλη προστατευτική μολυβδύαλο για τον χειριστη με 30mm ισοδ. Pb τουλαχιστον 6. Να διαθέτει κάτω από την επιφάνεια εργασίας θωρακισμένους χώρους για Dose Calibrator , κυτία απορριμμάτων κ.α 7. Να διαθέτει ηλεκτρονικό πίνακα με ένδειξη LCD και σειρά πλήκτρων για έλεγχο , ρύθμιση και επικοινωνία καθώς και σύστημα οπτικοακουστικής ειδοποίησης (alarm) για διάφορες περιπτώσεις . 8. Να περιλαμβάνει 2 λάμπες φθορισμού για τον ομοιόμορφο φωτισμό του χώρου εργασίας καθως και UV λάμπα αποστείρωσης . 9. Η εστία να μπορεί εύκολα να δεχτεί το προσφερόμενο σύστημα αυτόματης κατανομής ραδιενεργών δόσεων και σύστημα μέτρησης ενεργότητας για την πλήρως αυτόματη ετοιμασία των θωρακισμένων συρίγγων 5cc και 10cc με το ραδιοφάρμακο FDG. ΕΠΥ Σύστημα μέτρησης ενεργότητας Δόσης (Dose Calibrator) Πρόταση μας Σύστημα μέτρησης ενεργότητας δόσης ανεξάρτητο( Dose Calibrator) 1.Να περιλαμβάνει ανεξάρτητο ανιχνευτή/θάλαμο ιονισμού και μονάδα έλεγχου/ παρουσίασης 2.Ο θάλαμος ιονισμού να είναι τύπου φρεατίου (well-type ) με αέριο υπό πίεση και να περιλαμβάνει δική του θωράκιση τάξεως 5mm Pb τουλάχιστον . 3.Ο θάλαμος ιονισμού να είναι κατάλληλος για μέτρηση ενεργότητας F-18 στην περιοχή 0.01 μCi έως 20 Ci τουλάχιστον, με ακρίβεια μέτρησης ± 3% η καλύτερη 4.Να διαθέτει αποθηκευμένη λίστα 30 τουλάχιστον ισοτόπων με άμεση επιλογή των πλέον κοινών όπως F-18 ,Tc-99m, I-123, I-131, Co-57, Xe-133, Ga-67 , Y-90s, κ.α 5.Να έχει την δυνατότητα εγκατάστασης &amp; λειτουργίας του μέσα στην προσφερόμενη θωρακισμένη εστία PET , καθώς και ως stand alone σε πάγκο εργασίας 6.Να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εξαρτήματα για μέτρηση vials και συρίγγων ΕΠΥ Σύστημα αυτόματης κατανομής ραδιενεργών δόσεων Πρόταση μας Ανεξάρτητο σύστημα αυτόματης κατανομής ραδιενεργών δόσεων (Automatic Dispenser) 1.Να περιλαμβάνει Η/Υ με οθόνη τύπου αφής και κατάλληλο λογισμικό για έλεγχο, λειτουργία και αποθήκευση δεδομένων 2.Να περιλαμβάνει ηλεκτρονική περισταλτική αντλία υψηλής ογκομετρικής ακρίβειας τάξεως 2% τουλάχιστον. 3.Να έχει την δυνατότητα μέτρησης ολικής ενεργότητας και συγκέντρωσης του μητρικού φιαλιδίου , αρχικής αραίωσης του , επιλογή της επιθυμητής ενεργότητας , μέτρηση ενεργότητας μέσα σε θωρακισμένη σύριγγα η φιαλίδιο , περαιτέρω αραίωση σύριγγας για επιθυμητό όγκο έγχυσης , επανάκτηση ραδιοφαρμάκου σε περίπτωση σφάλματος 4.Να έχει την δυνατότητα κατανομής δόσης μέσα σε σύριγγες των 5cc και 10cc 5.Να περιλαμβάνει θωράκιση 40mm Pb τουλάχιστον για το μητρικό φιαλίδιο όπου μεταφέρεται η συνολική ποσότητα FDG του προμηθευτή 6.Να έχει την δυνατότητα εγκατάστασης στην προσφερόμενη εστία PET Να συνεργάζεται (πλήρως συμβατό) με τον προσφερόμενο βαθμονομητή δόσης (dose calibrator). 7.Να περιλαμβάνει ηλεκτρικό/πνευματικό αναβατήρα για αυτόματη μετακίνηση της σύριγγας η του φιαλιδίου (up/down) μέσα στον θάλαμο ιονισμού για τις μετρήσεις ενεργότητας . 8.Να περιλαμβάνει εκτυπωτή ετικέτας (label printer) 9.Να διαθέτει manual mode λειτουργίας για χειροκίνητη ολοκλήρωση της κατανομής δόσης σε περίπτωση εμπλοκής του συστήματος 10.Να συνοδεύεται από 2 θωρακίσεις απο βολφράμιο για σύριγγες των 5cc και 2 θωρακίσεις για σύριγγες των 10cc . 11.Να είναι μικρών διαστάσεων και βάρους (να αναφερθούν για αξιολόγηση) ΕΠΥ Σύστημα αυτόματης έγχυσης ραδιενεργών δόσεων Πρόταση μας Ανεξάρτητο σύστημα αυτόματης έγχυσης ραδιενεργών δόσεων FDG (Automatic Injector) 1.Να περιλαμβάνει αυτόματη αντλία έγχυσης , ελεγχόμενη από ενσωματωμένο μικροϋπολογιστή με οθόνη LCD 2.Να περιλαμβάνει τροχήλατο στατώ με θωράκιση 30mm βολφραμίου στην θέση της σύριγγας κατά την διαδικασία έγχυσης . 3.Να έχει την δυνατότητα προγραμματισμού με εμφάνιση στην οθόνη, σειράς παραμέτρων , όπως τον χρόνο έγχυσης (σε min), τον αριθμό και όγκο ορού για ξέπλυμα σύριγγας και θερμών σωλήνων για την πλήρη απομάκρυνση του FDG , χρόνο για απομάκρυνση χείριστού, κ.α 4.Να λειτουργεί με ενσωματωμένη μπαταρία 5.Να είναι πλήρως συμβατός με την θωρακισμένη σύριγγα 10cc που προετοιμάζει το προσφερόμενο σύστημα Εστίας/ Κατανεμητή 6.Να έχει την δυνατότητα χειροκίνητης χορήγησης για ολοκλήρωση της έγχυσης σε περίπτωση εμπλοκής της αντλίας. 7.Να είναι μικρών διαστάσεων και βάρους (να αναφερθούν) για λόγους εύκολης μετακίνησης του μέσα στους χώρους του Τμήματος ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ για το Τμημα HOT LAB Είδος. Βαλιτσάκι με θωράκιση για μεταφορά σύριγγας FDG Βαλιτσάκι με κατάλληλη θωράκιση για την μεταφορά της θωρακισμένης σύριγγας από τον χώρο προετοιμασίας στον χώρο χορηγήσεων . Να περιγραφεί προς αξιολόγηση ( Χ 2 τεμ ) Είδος. Καλύπτρες (θωρακίσεις) συριγγων Καλύπτρες (θωρακίσεις) από βολφράμιο για τις σύριγγες που χρησιμοποιούν τα προσφερόμενα συστήματα . Να προσφερθούν 2 θωρακίσεις για σύριγγες των 5cc και 2 θωρακίσεις για σύριγγες των 10cc . Είδος. Κάδος για απόρριψη ραδιενεργών καταλοίπων Κάδος απόρριψης ραδιενεργών καταλοίπων, επιδαπέδιος , από ανοξείδωτο ατσάλι με κατάλληλη θωράκιση και χωρητικότητα τάξεως 20lt . Mε ποδοκοντρολ για το άνοιγμα του (Χ 2 τεμ) Είδος. Ειδική επίπεδη τράπεζα για κλίνη PET/CT (CT couch top) Ειδική επίπεδη επιφάνεια/τράπεζα από ανθρακονήματα (carbon fiber) κατάλληλη για τοποθέτηση επί της κλίνης του προσφερόμενου PET/CT, για χρήση με ασθενείς που προορίζονται για ακτινοθεραπεία. H επιφάνεια είναι ελαφριά, εύκολα αφαιρούμενη και φέρει σειρά από indexing pivots. Είδος. Μετρητής ακτινοβολίας χώρου, Μετρητής ακτινοβολίας χώρου κατάλληλος για επιτοίχια ανάρτηση και συνεχή παρακολούθηση του επιπέδου ραδιενέργειας στον χώρο προετοιμασίας του Hot Lab. Με ψηφιακή ένδειξη ρυθμού έκθεσης σε nSv/h και οπτικό/ηχητικό συναγερμό. Λειτουργία 230VAC . Στην διάθεση σας για περισσότερες διευκρινήσεις Με εκτίμηση Αντ. Καρβώνης
Άρθρο 01 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠOΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT)» | 154 | Dimitris Htenas | 2017-06-29 10:26:31 | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΟΣΕΩΝ F-18 FDG (Ή F-18 NaF) ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΓΧΥΤΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ CT)ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ MEDRAD Αξιότιμε/η κύριε/α, Σε συνέχεια της 2ης δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια του είδους «ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΟΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET – CT)» της Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, σας παραθέτουμε κάτωθι τις τεχνικές προδιαγραφές της εταιρείας μας με την ένδειξη: «εκτός αντιστοίχησης του Παρατηρητηρίου Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας» ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ:  Για χρήση σε λειτουργία PET Αυτόματο σύστημα κατάτμησης, μέτρησης και χορήγησης FDG δόσεως στον ασθενή σε ενιαία τροχήλατη μονάδα, με την κατάλληλη θωράκιση, ελεγχόμενο από ενσωματωμένο Η/Υ Να διαθέτει: • Αυτοματοποιημένη σε πραγματικό χρόνο προετοιμασία δόσης / μέτρησης και έγχυσης στον ασθενή, κατευθείαν από το μητρικό F-18 FDG φιαλίδιο (ή F-18 NaF) • Ενσωματωμένο βαθμονομητή δόσεως (Dose Calibrator) με θάλαμο ιονισμού • Επιλογή ζητούμενης δόσεως μέσω έγχρωμης οθόνης Η/Υ τεχνολογίας αφής για έλεγχο όλων των απαραίτητων λειτουργιών • Θωρακισμένο αποσπώμενο φιαλίδιο με θωράκιση από βολφράμιο και ειδική χειρολαβή τύπου Τ για υποδοχή μητρικού φιαλιδίου FDG, κατάλληλο για φιαλίδια χωρητικότητας 10-35ml (να περιλαμβάνονται τουλάχιστον 2 φιαλίδια) • Ακρίβεια δόσης χορήγησης τουλάχιστον +/-2% • Μέγιστη χωρητικότητα συστήματος σε FDG 27.75GBq (750mCi) • Προγραμματιζόμενη δόση στην περιοχή 37-925 MBq (1-25Ci) • Εκτυπωτή ετικετών • Κατάλληλη διπλή θωράκιση (βολφραμίου και μολύβδου) για προστασία χειριστού, με διαρρέουσα ακτινοβολία ρυθμού μικρότερου του 0.02mSv/h σε απόσταση 30.5cm με τη συσκευή σε μέγιστη φόρτιση (750mCi) • Τεστ δοκιμαστικής έγχυσης με φυσιολογικό ορό για έλεγχο βατότητας φλέβας ασθενούς • Πρόγραμμα για αυτόματο υπολογισμό της δόσης βάσει του βάρους ασθενούς • Αυτόματη έκπλυση με φυσιολογικό ορό μετά την έγχυση FDG • Δυνατότητα ηλεκτροκίνητης, καθώς και απλής χειροκίνητης μετακίνησής του  Για χρήση σε λειτουργία CT Αυτόματος εγχυτής σκιαγραφικού μέσου αντίθεσης για χρήση σε λειτουργία αξονικού τομογράφου Να διαθέτει: • Σύγχρονη τεχνολογία, καταλληλότητα για εγχύσεις σκιαγραφικού σε εξετάσεις αξονικής τομογραφίας • Στήριξη της κεφαλής του εγχυτή σε τροχήλατη βάση με αντιστατικούς τροχούς • Δυνατότητα της κεφαλής του εγχυτή να μπορεί να λειτουργήσει και με μπαταρίες εκτός από την σύνδεση στην παροχή τροφοδοσίας 230 V της αίθουσας • Μπαταρίες διαρκείας τουλάχιστον 25 εγχύσεων και προσδόκιμο όριο ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια • Δυνατότητα πραγματοποίησης έγχυσης σκιαγραφικού σε φάσεις 1-6 επιπέδων • Δυνατότητα προγραμματισμού τουλάχιστον 20 πρωτοκόλλων έγχυσης απλών ή πολλαπλών εγχύσεων. • Μέγιστο όριο πίεσης περίπου 300 psi. • Δυνατότητα υποδοχής συριγγών έγχυσης χωρητικότητας τουλάχιστον 150ml • Έγχρωμη οθόνη αφής επί της κεφαλής, στην οποία να γίνονται όλες οι απαιτούμενες λειτουργίες για την πλήρωση των συριγγών, τον προγραμματισμό των εγχύσεων όπως και έναρξη / παύση / ακύρωση της έγχυσης • Ρυθμός ροής από 0.1 έως 10 ml/sec. • Οθόνη αφής που να επικοινωνεί ασύρματα με την κεφαλή του εγχυτή για τον έλεγχο και τον προγραμματισμό των εγχύσεων από την αίθουσα ελέγχου • Ενεργό θερμαντικό σύστημα της σύριγγας του σκιαγραφικού στους 35Ο C • Δυνατότητα αυτόματης πλήρωσης των συριγγών σε προκαθορισμένη ποσότητα • Δυνατότητα αυτόματης απενεργοποίησης σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, εφόσον δεν χρησιμοποιείται για εξοικονόμηση ενέργειας και μπαταρίας • Δυνατότητα υπολογισμού του ρυθμού Σπειραματικής διήθησης (eGFR) Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή συμπλήρωση.